ГОДИШЕН ДОКЛАД

за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията на област  Добрич  през 2016 г.

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Природни източници, създаващи електромагнитна енергия са слънчевото лъчение, достигащо до нас и без което животът на Земята не би могъл да съществува, бурите, мълниите и електромагнитното лъчение от космическите обекти. Всички тези фактори формират естествения електромагнитен фон на Земята.

ЕМП се генерират и от човешки дейности. Съвременната медицина е немислима без животоспасяващи апарати и уреди, като лазерни системи, апарати за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс, животоподдържащи системи, физиотерапевтични уреди. Домашните електрически уреди (телевизор, пералня, сешоар, микровълнова фурна), както и  навигационните и комуникационни уреди, също са източници на ЕМП.

Радиочестотните полета варират от 100 kHz до 300 GHz. Най-разпространените източници са мобилни и безжични телефони, локални безжични мрежи и радиопредавателни кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета.

През последните години са проведени широки проучвания за това как радиочестотните полета, включително и тези, генерирани от мобилни телефони, могат да се отразят на здравето. Изучени са разнообразни влияния както в лабораторни условия, така и в естествена среда. При нива на излагане под нормите за безопасност не са отчетени негативни влияния върху човешкото здраве.

Стойностите на електромагнитно поле, създавано от базовите станции и мобилните телефони, са много по-ниски от тези, необходими за произвеждане на топлина с потенциален ефект върху здравето.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение, които подлежат на държавен здравен контрол,  а също така и на регистрация, съгласно чл.36 от Закона за здравето.

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на областта и по общини.

Към 31.12.2015 г.  броят на регистрираните от РЗИ – Добрич обекти, източници на нейонизиращи лъчения е   116.  Спрямо този брой е планиран годишният мониторинг на ЕМП за областта. Новорегистрираните обекти са 11, с преустановена дейност – 1 базова станция и към 30.11.2016 г. общият им брой в регионалния регистър става 126. Регистрацията се извършва при спазване изискванията на Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ и след представяне на съгласувателно писмо на МЗ за местоположението или становище на  НЦОЗА, гр. София, експертна оценка и протоколи от извършено измерване на напрегнатостта на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, където според предварителните разчети  се очакват най - високи стойности на полето, вкл. и след въвеждане на обектите в експлоатация – издаване на разрешение за ползване от ДНСК, съгласно указания на МЗ.

Разпределението на регистрираните обекти по общини е както следва: 37 броя в община Добрич, 16 броя  в община Добричка, 31 броя в община Балчик, 15 броя в община Каварна, 4 броя в община Крушари, 6 броя  в община Тервел, 7 броя  в община Шабла, 10 броя в община Ген. Тошево.

2. Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика.

С най – много регистрирани обекти на територията на област Добрич е „Теленор България” ЕАД - 65, следвани от „Мобилтел” ЕАД – 33, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД - 15, „Макс Телеком“ ООД-10, ДП Пристанищна инфраструктура - 2 и „Нуртс Диджитъл” ЕАД – 1.

Разпределението на обектите, регистрирани в РЗИ-Добрич по общини и според собственика  е, както следва:

| Общини | Брой станции на мобил-ни опера-тори | Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „БТК” ЕАД | „Мобилтел” ЕАД | „Теленор България” ЕАД | ДП Пристанищна инфраструктура | “Макс Телеком” ООД | „Нуртс Диджитълс” ЕАД |
| Добрич | 37 | 7 | 6 | 16 |  | 7 | 1 |
| Добричка | 16 |  | 4 | 12 |  |  |  |
| Балчик | 31 | 2 | 11 | 15 | 1 | 2 |  |
| Каварна | 15 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 |  |
| Крушари | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| Тервел | 6 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| Шабла | 7 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| Ген. Тошево | 10 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |

Във връзка с планирания лабораторен контрол за 2016 г., съвместно със служители на  РЗИ – Варна е проведен през четвърто тримесечие мониторинг на източници на електромагнитни полета, съгласно дадените от МЗ указания.

3. Цел на мониторинга:

Да се определят нивата  на нейонизиращите лъчения, като  фактор на жизнената среда в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, въз основа на което да се извърши анализ и оценка на риска за човешкото здраве.

4. Нормативни основания:

- Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти;

- Закон за здравето.

5. Обекти, подлежащи на мониторинг.

Съгласно изготвения за 2016 г. план – график   в мониторинга са включени общо 17 обекта – базови станции (БС) от телекомуникационната мрежа.

6. Обекти с извършен мониторинг - 17 БС.

7. Технически средства, с които са проведени измерванията и метод за контрол.

По данни на РЗИ – Варна при измерванията са използвани:

- апарат NARDA NBM-550-SN-B0596;

- антена – изотропна;

- работна честотна лента 100 kHz  до 3 GHz;

- неопределеност +/-20% от измерената стойност.

Метод за контрол: «Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзка»; Сборник методи за хигиенни изследвания; НЦХМЕХ, том IV, Селищна среда.

8. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях.

По повод постъпила през второ тримесечие в РЗИ-Добрич жалба относно законосъобразността на монтирана в близост до жилище в с. Победа  базова станция №4492, находяща се на ул. Първа №51, УПИ XXII-258, кв. 38 по плана на с. Победа, община Добричка на 27.06.2016 г. е проведен насочен здравен контрол, съвместно със служители на РЗИ-Варна, придружен с измерване на напрегнатостта  на електромагнитното поле в помещения на първи и втори етаж в жилището на жалбоподателя и външна зона  (пред входа на имота и жилищната сграда). Получените резултати от проведените измервания на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии,  съгласно Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти.

За базовата станция е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-2585/29.12.2015 г.  от Дирекция за национален строителен контрол при МРРБ на „Теленор България“ ЕАД.

Обектът е вписан в публичния регистър на обектите с обществено предназначение в РЗИ-Добрич  под №0846005206/05.04.2016 г. при спазване на здравните изисквания – след представяне на  резултати от проведено измерване напрегнатостта на електромагнитното поле след въвеждането му  в експлоатация от ДНСК, удостоверяващи съответствие с нормативните  изисквания в най-малко 3 пункта в населеното място.

През  четвърто тримесечие на 2016 г. е постъпил сигнал от жители на жк Рилци, гр. Добрич с молба за премахване на базова станция  на мобилен оператор, монтирана на покрива на жилищна сграда – ул. Петрохан №11, в близост до детската градина в населеното място. В тази връзка е изпратено запитване до община Добрич, като от предоставената информация става ясно, че се касае за базова станция №2754, монтирана на покрива на триетажна жилищна сграда с идентификационен №74264.601.438.1 по кадастралната карта на гр. Добрич, кв. Рилци, ул. Петрохан №11, трета категория, за която е издадено  от главния архитект на общината разрешение за строеж №107/12.07.2016 г.  на „Теленор България“ ЕАД. По данни на община Добрич  процедура по приемане и въвеждане в експлоатация на базовата станция не е провеждана.

В тази връзка е изпратено запитване до РО НСК-Добрич, РДНСК-Североизточен район за допълнителна информация относно узаконяването на обекта, при което в РЗИ-Добрич е изпратен отговор – вх. №РД-7953/11.11.2016 г., че по искане на възложителя “Теленор България” ЕАД е назначена със заповед Държавна приемателна комисия (ДПК), която е приключила своята работа на 10.11.2016 г. със съставен и подписан протокол образец 16 и положителни становища на членовете на ДПК.

За въпросната базова станция е издадена  експертна оценка  на обект за мобилна комуникация на  „Теленор България” ЕАД от Националния център по обществено здраве и анализи, гр. София с Изх. №2095/07.10.2016 г. Експертната оценка дава заключение, че техническият проект на базовата станция не противоречи на изискванията на Наредба №9 от 1991 г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електроматнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти - описаните в него сгради и места за постоянен и инцидентен престой се намират на безопасно разстояние спрямо конуса на излъчване на секторните антени в хоризонтална и вертикална равнина и не се очаква облъчване на хора с наднормени стойности на електромагнитно поле при експлоатация на станцията по зададените условия. Поставено е условие след въвеждане в действие на обекта да бъдат извършени измервания на ЕМП в най-малко 3 пункта в населеното място, където според предварителните разчети се очакват най-високи стойности на полето.

На 02.12.2016 г. е проведен насочен здравен контрол, съвместно със служители на РЗИ-Варна, придружен с измерване напрегнатостта  на електромагнитното поле в помещения на жилищни сгради и детска градина. Получените резултати от проведените измервания на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии,  съгласно Наредба №9/1991 г.

В РЗИ-Добрич е постъпило на 02.12.2016 г. уведомление за откриване на обект с обществено предназначение: базова станция №2754, находящ се в УПИ XV-438, кв. 908 по плана на жк Рилци, сграда с идентификационен №74264.601.438.1 по кадастралната карта на гр. Добрич,  ул. Петрохан №11 и е стартирала процедура по регистрация, съгласно чл. 36 от Закона за здравето. Към уведомлението за базовата станция са приложени: копие на издадено Разрешение за ползване №СТ-05-1722/29.11.2016 г.  от Дирекция за национален строителен контрол при МРРБ на „Теленор България“ ЕАД; експертна оценка  на обект за мобилна комуникация на  „Теленор България” ЕАД, издадена от Националния център по обществено здраве и анализи, гр. София с Изх. №2095/07.10.2016 г.; Сертификат за контрол №9596/14.10.2016 г. и протокол № 9596-1/14.10.2016 г.  на „Медико“ ЕООД, от извършено измерване напрегнатостта на електромагнитното поле в околността на излъчващите антени на БС, с резултати, съответстващи на здравните норми. Към момента процедурата все още не е приключила.

9. Резултати от проведения мониторинг:

9.1. Мониторингът на електромагнитните полета е обхванал 5 базови станции за мобилна комуникация  в райони на  2 учебни и 5 детски заведения в общините Добрич, Добричка, Каварна и Шабла за установяване съответствието със здравните изисквания,  а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | Защитаван обект |
| --- | --- | --- | --- |
| Базова станция № 4219 | гр. Добрич, ж.к. Хр. Ботев, бл.9, вх.Д, УПИ IV, кв.2 по плана на ж.к. Балик-Йовково-Север, сграда с идентификатор 72624.618.31.6, | Теленор България ЕАД | ОУ Йордан Йовков, гр. Добрич |
| Базова станция № 4492 | УПИ XXII-258, кв. 38 по плана на с. Победа, ул. Първа № 51, община Добричка | Теленор България ЕАД | ОУ„Добри Войников„ ДГ „Детелина“, с. Победа |
| Базова станция №DOB 0007 | с. Българево, Народно читалище "Народен будител", община Каварна | Мобилтел ЕАД | ДГ „Калиакра“, с. Българево |
| Базова станция № VA 4237 | с. Дуранкулак, УПИ I, кв. 18, община Шабла | БТК ЕАД | ДГ с. Дуранкулак |
| Приемо - предавателна станция GSM/UMTS "Shabla PO" VA 4233 | гр.Шабла, ул. Комсомолска № 6, ПИ с идентификатор 83017.502.1016 | БТК ЕАД | Детска ясла, Общински детски комплекс, гр. Шабла |

Резултатите от измерванията са представени  съгласно следните таблици:

Базова станция № 4219, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І. 1. 2. 3 4. ІІ. 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 | ОУ „Йордан Йовков“, гр.Добрич Класна стая ет.3, № 307 - прозорец ляво Класна стая ет.3, № 30 7- прозорец дясно Класна стая ет.3, № 306 - среда Класна стая ет.3, № 305 - среда Външна зона Пред входа на училището Спортна площадка | - - - - 60 50 | - - - - 30.85 30.85 | 1.04 0.95 0.70 1.02 0.42 0.51 | 1.04 0.85 0.65 1.02 0.40 0.50 | 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 | 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Базова станция № 4492, с. Победа, община Добричка

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 І. 1. 2. 3 4. 5. ІІ. 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена C ОУ „Добри Войников“, с. Победа Класна стая, ет.2, VІ клас - прозорец ляво Класна стая, ет.2, VІ клас - прозорец дясно Класна стая, ет.2, VІ клас - прозорец среда Класна стая, ет.2, VІ клас - среда на помещението Коридор, ет.2- прозорец Физкултурен салан , ет.3- прозорец ляво Физкултурен салан , ет.3- прозорец дясно Физкултурен салан , ет.3- прозорец среда Физкултурен салан , ет.3-среда на помещението К-т биология, ет.3 - прозорец ляво К-т биология, ет.3 - прозорец дясно К-т биология, ет.3 - прозорец среда К-т биология, ет.3 - среда на помещението Външна зона - пред входа на училището Секторна антена C ДГ „Детелина“, с. Победа Занималня, ет.2 - прозорец ляво Занималня, ет.2 - прозорец дясно Занималня, ет.2 - прозорец среда Занималня, ет.2- среда на помещението Външна зона Пред входа на градината Детска площадка – пързалка Детска площадка - беседка | 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 50 50 | 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 | 0.85 0.88 0.70 0.72 0.82 0.91 0.98 1.2 0.75 1.9 0.80 1.15 1.25 0.75 0.25 0.28 0.19 0.20 0.82 0.21 0.28 | 0.82 0.85 0.69 0.70 0.80 0.90 0,95 1.15 0.74 1.85 0.76 1.10 1.22 0.75 0.22 0.25 0.19 0.20 0.80 0.20 0,25 | 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.8 0.2 0.5 0.5 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 0.6 0.2 0.4 0.3 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Базова станция №DOB 007, с. Българево, община Каварна

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 4. 5. 6. | 4 4 4 4 4 4 | ДГ „Калиакра“, с. Българево Спалня - ляво Спалня – дясно Спалня - среда Физкултурен салон -ляво Физкултурен салон -дясно Физкултурен салон -среда | - - - - - - | - - - - - - | 0.39 0.30 0.22 0.18 0.20 0.16 | 0.32 0.30 0.22 0.15 0.16 0.13 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Базова станция № VA  4237, с. Дуранкулак, община Шабла

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. 4. | 4 4 4 4 | ДГ, с. Дуранкулак Здравен кабинет - прозорец Здравен кабинет - среда Коридор Занималня - среда | - - - - | - - - - | 0.17 0.19 0.13 0.10 | 0.14 0.17 0.10 0.09 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 |

Приемо - предавателна станция GSM/UMTS "Shabla PO" VA 4233, гр. Шабла

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. І 1. ІІ 1. 2 | 4 4 4 4 4 4 4 | Детска ясла „Радост“, гр. Шабла Спалня - среда Занималня - среда Външна зона Детска площадка – пързалка Пред спалня Общински детски комплекс, гр. Шабла Занималня - среда Външна зона Беседка На 1m от сградата | - - 80 80 - 80 80 | - - 18.30 18.30 - 18.30 18.30 | 0.72 0.27 0.66 1.10 0.63 0.60 0.57 | 0.55 0.25 0.64 0.96 0.62 0.59 0.55 | 0.2 <0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 | 0.1 <0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |

9.2. Във връзка с указанията на МЗ са планирани за мониторинг и 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения - 11 базови станции. Извършено е измерване на 14 базови станции, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в общините Добрич  Добричка, Каварна и Шабла, а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | Вписана в регистъра под № |
| --- | --- | --- | --- |
| Базова станция GSM/UMTS № 4436 | гр. Добрич, , ж.к. Балик, бл. 54, вх. А, жилищна сграда с идентификатор 72624.619.221.9 | Теленор България ЕАД | №0846004684/15.12.2015 г. |
| Базова LTE станция № 4040 "Балик" | гр. Добрич ж.к. Балик бл.39, сграда с индент. 72624.618.265.9 | Макс Телеком ООД | №0846005151/08.02.2016 г. |
| Базова станция № 4063 "Пролет" | гр. Добрич, ж.к. Дружба бл.21 вх.А | Макс Телеком ООД | №0846005149/08.02.2016 г. |
| Базова станция № 4041 "Толбухин" | гр. Добрич, ул. Стоил войвода № 16 | Макс Телеком ООД | № 0846005148/08.02.2016 г. |
| Базова станция № 4026 "Добротица" | гр. Добрич, ж.к. Добротица бл.24 вх.В | Макс Телеком ООД | № 0846005147/08.02.2016 г. |
| Базова станция № 4029 "Калиакра" | гр. Добрич, ул. Хаджи Димитър № 70 | Макс Телеком ООД | № 0846005146/08.02.2016 г. |
| Базова станция 4027 "Добруджа" | гр. Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 15 вх.Г | Макс Телеком ООД | № 0846005145/08.02.2016 г. |
| Базова станция № 4074 "Вардар" | гр. Добрич, ул. Вардар №30, вх.Е, сграда с индентификатор72624.615.7660.1 | Макс Телеком ООД | № 0846005144/08.02.2016 г. |
| Базова станция тип GSM/UMTS № 4014 | гр. Добрич, УПИ III,кв.50 по плана на ЦГЧ, бул. 25-ти септември №19,вх.А | Теленор България ЕАД | № 0846004933/15.12.2015 г. |
| Базова GSM/UMTS станция № 4433 | гр. Добрич, УПИ IV-3230, кв.563 по плана на ж.к. Русия 1, бл.53 | Теленор България ЕАД | № 0846004694/15.12.2015 г. |
| Наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват (DVB-T) № VAR3165 ТВРС "Добрич 1 - МА" | гр. Добрич, УПИ I-456, кв.1298 по плана на ж.к. Север 2, ул. Калиакра №54 | Нуртс Диджитъл ЕАД | № 0846004754/28.08.2013 г. |
| Базова приемо - предавателна станция тип № 4460 GSM/UMTS | гр. Каварна, бул. България №34, вх.А и Б | Теленор България ЕАД | № 0846004903/15.12.2015 г. |
| Базова станция № VA 4237 | с. Дуранкулак, УПИ I, кв. 18, община Шабла | БТК ЕАД | № 08460049248/16.05.2014 г. |
| Базова станция № 4492 | УПИ XXII-258, кв. 38 по плана на с. Победа, ул. Първа № 51, община Добричка | Теленор България ЕАД | № 0846005206/05.04.2016 г. |

Резултатите от проведените измервания са представени съгласно следните таблици:

Територия около Базова станция GSM/UMTS № 4436, гр. Добрич

| № |  | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] |  | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] |  | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] |  | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] |  | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] |  | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] |  | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1.2. | 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени 1 ВиК- помпено-хидрофорна станция „Балик“ Спортен комплекс Детска площадка Секторни антени 2 До бл.53 Магазин хранителни стоки Зелени площи Секторна антена 3 Паркинг зад бл.54 Тревни площи | 30 40 50 20 40 40 20 25 | 33.00 33.00 33.00 32.65 32.65 32.65 33.00 33.00 |  |  | 0.60 1.8 0.52 0.64 0.30 0.25 0.52 0.60 |  | 0.64 1.0 0.50 0.58 0.28 0.23 0.50 0.56 |  | 0.1 0.4 0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 |  | 0.1 0.3 0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 |  |  |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 |  |

Територия около Базова LTE станция № 4040 "Балик",  гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Пред фото - студио Тротоар Тревни площи Секторни антени С Зад бл.39, кв. „Балик“ Тревни площи До бл. 28, вх. Г | 20 10 50 30 40 50 | 28.55 28.55 28.55 28.55 28.55 28.55 | 1.14 0,80 0.52 0.53 0.48 0.52 | 1.0 0,80 0.50 0.49 0.43 0.51 | 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Пред жилищен блок До ДГ „Пролет“ Тревни площи Секторни антени В Паркинг пред бл.21 Зелени площи Детска площадка Секторни антени С До ЗОХ До блок №20 Паркинг на бл.№20 | 5 20 20 10 40 50 10 20 40 | 29.55 29.55 29.55 29.65 29.65 29.65 29.55 29.55 29.55 | 1.10 1.0 0.82 1.15 0.72 0.72 0.65 0.80 0.92 | 1.05 0,94 0.80 1.07 0.71 0.70 0.60 0.76 0.85 | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4063 "Пролет", гр. Добрич

Територия около Базова станция № 4041 "Толбухин", гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Тротоар, бул. 25-ти септември Зелени площи Тротоар Секторни антени В Тротоар Тротоар Зелени площи | 30 30 40 30 50 50 | 44.25 44.25 44.25 44.15 44.15 44.15 | 0.27 0,40 0.80 0.56 0,55 0.60 | 0.25 0.40 0.78 0.55 0.54 0.55 | <0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 | <0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4026 "Добротица", гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Зелени площи До хлебопекарна Паркинг Секторни антени В До жилищен блок №24 Паркинг Зелени площи | 10 20 30 15 25 40 | 25.15 25.15 25.15 25.05 25.05 25.05 | 0.50 0,89 0.90 0.89 0,85 0.70 | 0.46 0.81 0.85 0.81 0.82 0.65 | 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 | 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4029 "Калиакра", гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Тротоар , ул. Хаджи Димитър , №5 Тротоар , ул. Хаджи Димитър , №5 Зелени площи Секторни антени В Зелени площи Тротоар Тротоар | 10 30 40 20 40 60 | 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 | 0.70 0,56 0.56 0.40 0,60 0.92 | 0.67 0.48 0.49 0.38 0.58 0.90 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция 4027 "Добруджа", гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Тротоар , бул. Добруджа Тротоар , бул. Добруджа Зелени площи Секторни антени В Тротоар, ул. Д-р Иван Пенаков, №15 Тротоар, ул. Д-р Иван Пенаков, №15 ДКЦ 1-паркинг Секторни антени С Тротоар Жил. сграда на ул. Д-р Иван Пенаков, №6 Зелени площи | 5 20 40 20 50 70 20 50 50 | 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 | 0.34 0,40 0.60 0.18 0,30 0.22 0.30 0.20 0.36 | 0.29 0.38 0.55 0.17 0.28 0.22 0.26 0.15 0.36 | <0.1 0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4074 "Вардар", гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Тротоар До ресторант Палма“ на ул. Струма №21 Зелени площи Секторни антени В Пред вх. Ж на ул. Вардар, №30 Паркинг ул. Струма №2, вх. Е Секторни антени С Зелени площи Тротоар Тротоар | 15 5 10 20 50 70 5 10 30 | 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 | 1.50 1,40 1.30 0.25 0,35 0.40 0.64 0.76 0.90 | 1.49 1.38 1.20 0.22 0.32 0.36 0.60 0.70 0.86 | 0.7 0.5 0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.7 0.4 0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция тип GSM/UMTS № 4014, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Пешеходна зона, бул. „25-ти септември“ Пешеходна зона, бул. „25-ти септември“ Пешеходна зона, бул. „25-ти септември“ Секторни антени В/В1 Паркинг Зелени площи Тротоар Секторна антена С Пешеходна зона, бул. „25-ти септември“ Пешеходна зона, бул. „25-ти септември“ Пешеходна зона, бул. „25-ти септември“ | 30 50 80 10 20 40 20 40 60 | 31.50 31.50 31.50 31.50 32.65 31.50 31.50 31.50 31.50 | 0.70 0.90 1.10 0.55 0.70 0.65 1.09 1.20 0.98 | 0.65 0.88 1.08 0.50 0.69 0.65 1.02 1.20 0.90 | 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 | 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Паркинг Зелени площи Зелени площи Секторни антени В Паркинг Зелени площи до детска градина Зелени площи Секторни антени С Паркинг Зелени площи Фитнес зала | 10 30 50 10 50 40 20 20 50 | 59.10 59.10 59.10 59.10 59.10 59.10 55.10 55.10 55.10 | 0.62 0.70 0.64 0.75 0,80 0.70 0.70 0.75 0.80 | 0.61 0.68 0.60 0.72 0.75 0.70 0.63 0.73 0.77 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова GSM/UMTS станция № 4433, гр. Добрич

Територия около Наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват (DVB-T) № VAR3165 ТВРС "Добрич 1 - МА", гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Посока 100˚ Тротоар, ул. Баба Тонка №40А Супер маркет на ул. Баба Тонка №40А Зелени площи Посока 190˚ До ограда на детска градина Зелени площи пред детска градина Зелени площи Посока 280˚ Пред вход на бл „Калиакра“54 Паркинг до детска градина Паркинг до детска градина | 30 40 30 20 20 30 5 10 20 | 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 | 1.86 1.04 1.44 1.36 1.82 1.80 1.90 1.26 1.12 | 1.83 1.04 1.40 1.29 1.70 1.70 1.85 1.16 1.07 | 1.0 0.3 0.6 0.5 0.9 0.9 1.0 0.4 0.3 | 1.0 0.3 0.6 0.3 0.8 0.8 0.9 0.4 0.3 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова приемо - предавателна станция тип № 4460 GSM/UMTS, гр. Каварна

|  | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Кръстовище-тротоар Парк- тротоар Парк Секторни антени В ул.Д.Д.Доктора №10 - тротоар ул.Д.Д.Доктора №10 - тротоар Паркинг Секторни антени С Пред оптика бул. България Пешеходна зона Пешеходна зона | 10 20 30 20 20 30 5 10 20 | 25 .0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 | 1.51 1.15 1.00 0.75 0.76 0.90 0.56 1.34 0.90 | 1.41 1.00 0.95 0.66 0.68 0.83 0.51 1.27 0.88 | 0.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 | 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № VA  4237, с. Дуранкулак, община Шабла

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени 2 Пред поща – тротоар Площад Паркинг пред магазин Секторни антени 3 Пред поща – зелени площи Пред читалище – зелени площи Тротоар | 5 25 50 5 15 30 | 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 | 0.60 0.43 0.29 0.41 0.40 0.45 | 0.55 0.39 0.26 0.27 0.28 0.30 | 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 | 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4492, с. Победа, община Добричка

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І. 1. 2. ІІ. 1. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 | Секторна антена A Зелени площи Зелени площи Секторна антена В Зелени площи Секторна антена С Зелени площи Зелени площи | 45 60 50 30 50 | 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 | 0.45 0.28 1.82 0.91 0.48 | 0.42 0.25 1.80 0.90 0,45 | 0.1 <0.1 0.8 0.3 0.1 | 0.1 <0.1 0.6 0.3 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализът  и оценката на получените резултати от проведеното измерване на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] както  в защитаваните обекти, така и в прилежащата зона на територии с голяма концентрация на население и жилищни сгради  в общините Добрич, Добричка, Каварна и Шабла показват, че определените стойности в пунктовете на измерване не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии,  съгласно Наредба №9/1991 г.  Експлоатацията на мониторираните базови станции не създава здравен риск за населението, живущо и пребиваващо  в съответните райони и защитавани обекти.

Изготвил:

Д-р Таня Панчева

Началник отдел ДЗК